设备采购需求

| 项目名称 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 气压止血仪 | 功能要求与用途:用于骨科手术术中减少出血 主要技术参数和性能: 1.具备自检、报警功能，可显示实时压力及查看使用记录。 2.充气通道数≥2。 3.具有防止误触放气的功能。 4.45mmhg≤工作范围≤600mmhg，增量为1mmhg。 5.时间范围:1-240分钟，增量为1分钟。 6.内置备用电源，工作时间≥120分钟。 7.气管接头具有防脱落措施。 配置要求: 1、主机:1台。 2、充气管路:2根。 3、袖带（大）4套、袖带（中）4套、袖带（小）2套。 售后服务: 1、提供技术培训1次 2、故障在30min内给予答复，如需要现场维修，须委派维修工程师在24小时内到现场进行维修并排除故障。提供 7*24 小时电话服务。保修期间，修复时间超过24小时则提供同型号备品或配件，在故障维修过程中，免费更换配件，承担人工费、搬运费、安装调试费等一切费用。 3、质保5年。 4、需要计量的设备完成计量检定或校准工作后供货。 |  |
| 颅内压监测仪 | 功能要求与用途:能准确、稳定为患者提供术前、术后的颅内压检测，可帮助判断患者颅脑损伤程度，帮助发现颅内占位，正确指导降低ICP措施的选择。 主要技术参数和性能: 1.具备自动调零和自动校准工作。 2.显示内容：颅内压均值，收缩期颅内压，舒张期颅内压，充电电池状态。 3.颅内压测量范围：-50 ~ +100mmHg。 4.内置电池，可断电工作时间：≥2小时 5.精度等级：小于等于2% 6.监护仪主机可连接床旁监护等其他监护设备。 配置要求: 主机 连接电缆一条 说明书（包括电子版） 售后服务: 1.整机质保3年。 2.故障在30min内给予答复，如需要现场维修，须委派维修工程师在24小时内到现场进行维修并排除故障。提供 7*24 小时电话服务。质保期间，修复时间超过24小时则提供同型号备品或配件，在故障维修过程中，免费更换配件，承担人工费、搬运费、安装调试费等一切费用。 3.提供技术培训1次. 4、需要计量的设备完成计量检定或校准工作后供货。 | 进口已论证 |
| 输血输液加温仪 | 功能要求与用途:无菌液体、血液加温 主要技术参数和性能: 1.加热通道数≥1，多通道可独立工作； 2.30°C≤温控范围≤43°C； 3.温控精度：± 1.0°C； 4.适用医院常规输液器以及胃肠营养管食物 加热；适用于 3-6mm 管径； 5.运行模式加热方式：连续干性加热； 6.预热时间：从20°C-38°C ，小于≤5min； 7.具备故障提示功能：包含高温报警、低温报警、传感器故障、加热器件故障等； 配置要求: 1 主机：1 台； 2 加热条：每通道1 条； 3 电源线：1 根； 4 紧固夹装置≥2个； 5 电子版说明书、维修手册； 6 合格证：1 个； 7 操作指南：1 个。 售后服务: 1.整机质保3年。 2.故障在2h内给予答复，如需要现场维修，须委派维修工程师在24小时内到现场进行维修并排除故障。提供 7*24 小时电话服务。质保期间，修复时间超过24小时则提供同型号备品或配件，在故障维修过程中，免费更换配件，承担人工费、搬运费、安装调试费等一切费用。 3.提供技术培训1次. 4、需要计量的设备完成计量检定或校准工作后供货。 |  |