设备采购需求

| 项目名称 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 高频电刀 | 功能要求与用途:需要含电凝、电切功能。 主要技术参数和性能: 1 工作模式 ★1.1 纯切：最大切割功率≥ 200W，1-200W 任意可调。 ★1.2 混切： ≥3 种混切模式。 1.3 单极电凝： ≥3 种凝血方式，至少含：强凝，点凝和喷凝 1.4 双极电凝：低功率双极电凝。 2 工作频率：475KHZ±10% 3 性能指标 3.1 具有自动电压调节功能 3.2 纯切：1-200W（负载≥500 Ω ) 功率连续可调，步长 1W 4.3 混切 1：1-200W（负载≥500 Ω ) 功率连续可调，步长 1W 混切 2：1-150W（负载≥500 Ω ) 功率连续可调，步长 1W 混切 3：1-100W（负载≥500 Ω ) 功率连续可调，步长 1W ★4.4 三种单极凝血功能：喷凝：1-120W（负载≥500 Ω ) 功率连续可调，步长 1W 强凝: 1-120W （负载≥500 Ω ) 功率连续可调，步长 1W 点凝：1-120W （负载≥500 Ω ) 功率连续可调，步长 1W 配置要求: 主机 1 台，手柄 1 支，脚踏开关 1 个，手柄连线 1 根，接地可拔出电源线 1 根 售后服务: 1.整机质保3年。 2.提供操作培训1次。 3.需要计量的设备完成计量检定或校准工作后送货。 4.提供 7*24 小时电话服务。如需到场工程师可24小时到场提供服务。保险期间，修复时间超过24小时则提供同型号备品或配件，在故障维修过程中，免费更换配件，承担人工费、搬运费、安装调试费等一切费用。 5.无特殊情况，设备生产日期距到货日期不超过三个月。 |  |